心内科介入治疗相关产品需求清单及技术参数要求

一、防辐射用品

| 名称 | 数量 |  | 尺码（cm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 肩宽 | 胸围 | 腰围 |
| 超轻铅防辐射衣 （连体半袖） | 3 | 1 | 42 | 80 | 75 |
|  |  | 1 | 超大号（体重90公斤以上） |  |  |
|  |  | 1 | 大号（L） |  |  |
| 超轻铅防辐射衣 （分体半袖） | 3 | 1 | 37 | 86 | 74 |
|  |  | 1 | 中号(M) |  |  |
|  |  | 1 | 大号（L） |  |  |
| 超轻铅防辐射围领 | 6 | 1 | 颈围31，颈长（偏长要求围脖加高） |  |  |
|  |  | 5 | 均码号 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |
| 无铅防辐射帽 | 3 | 1 | 头围：53 |  |  |
|  |  | 2 | 均码号 |  |  |
| 医用射线防护眼镜（平光） | 2 | 1 | 小号 |  |  |
|  |  | 1 | 均码 |  |  |
| 防血面罩（不含铅） | 3 | 3 | 均码 |  |  |

射线防护用品技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防辐射衣 F0.5/B0.25mmPb | X线防护材料为原装进口，超薄、柔软且韧性好；质轻、耐用； 铅当量：120KvP、2.5mmAL，比较样品密度曲线与标准铅梯的密度值，得出结果为:≥0.5铅当量平均值； 重量:轻铅材料≤3.46kg/sq.m(0.25mmpb)； 无铅材料≤2.62kg/sq.m(0.25mmpb) 硬度:51IRHD(0.25mmpb)； 撕裂强度：≥5.2N/mm(0.25mmpb)。 特殊制作工艺，保护腰部，防止防护裙在使用中滑脱。 外部材料结实、耐用,环保染色，无异味。防水等级不小于防水2000，防泼水4级。抗静电，拒油，拒污。 已通质量管理体系认证ISO 13485:2016、ISO 9001:2015，并通过美国FDA认证和欧盟CE认证。 可以量体定制裁衣。 |
| 2 | 防辐射围领 0.5mmPb | X线防护材料为原装进口，超薄、柔软且韧性好；质轻、耐用； 铅当量：120KvP、2.5mmAL，比较样品密度曲线与标准铅梯的密度值，得出结果为：≥0.5铅当量平均值； 重量: 轻铅材料≤3.46kg/sq.m(0.25mmpb)； 无铅材料≤2.62kg/sq.m(0.25mmpb)； 硬度: 51IRHD(0.25mmpb)； 撕裂强度：≥5.2N/mm(0.25mmpb)。 连接方式：磁扣型 外部材料结实、耐用,环保染色，无异味。防水等级不小于防水2000，防泼水4级。抗静电，拒油，拒污。 已通质量管理体系认证ISO 13485:2016、ISO 9001:2015，并通过美国FDA认证和欧盟CE认证。 可以量体定制裁衣。 |
| 3 | 防辐射帽 0.5mmPb | X线防护材料为原装进口，超薄、柔软且韧性好；质轻、耐用； 铅当量：120KvP、2.5mmAL，比较样品密度曲线与标准铅梯的密度值，得出结果为：≥0.5铅当量平均值； 重量: 轻铅材料≤3.4kg/sq.m(0.25mmpb) 无铅材料≤2.62kg/sq.m(0.25mmpb)； 硬度: 51 IRHD(0.25mmpb)； 撕裂强度：≥5.2N/mm(0.25mmpb)。 外部材料结实、耐用,环保染色，无异味。防水等级不小于防水2000，防泼水4级。抗静电，拒油，拒污。帽尾部紧固调节扣防止脱落。 已通质量管理体系认证ISO 13485:2016、ISO 9001:2015，并通过美国FDA认证和欧盟CE认证。 可以量体定制裁衣。 |
| 4 | 射线防护眼镜 | 正面铅当量：1.0mmPb、0.75 mmPb、0.5 mmPb可选。 侧面铅当量：0.5 mmPb、0.35 mmPb、0.25 mmPb、0.1mmPb可选。 可根据客户度数定制。 高透光度绿膜镜片，视野开阔清晰。 镜架有钛合金、板材、TR90、环保材质可选，配戴舒适。 已通质量管理体系认证ISO 13485:2016、ISO 9001:2015，并通过美国FDA认证和欧盟CE认证。 |

二、临时起搏器：一台

| 1 | 起搏模式 | AOO,AAI,AAT,VOO,VVI,VVT 高频起搏，紧急起搏和OSO |
| --- | --- | --- |
| 2 | 电压 | 0.1-20V |
| 3 | 感知灵敏度 | 0.1-20mV |
| 4 | 起搏频率 | 40-180ppm |
| 5 | 高频起搏频率 | 40-1000ppm,预设频率400ppm,爆发式或持续性起搏 松开高频起搏键，高频起搏模式自动终止，起搏器继续以先前设定的模式和起搏频率起搏 |
| 6 | 紧急起搏模式 | VOO\10\80ppm |
| 7 | 不应期 | 400ms-300ms for AXX模式 250ms for VXX模式 |
| 8 | 频率奔放模式 | 有，取决于心率设置 |
| 9 | 噪声监测 | 125ms自动切换成A00\VOO模式 |
| 10 | 报警 | 高\低 阻抗 心率报警（大于150ppm) 电池和后备电源 噪声 自检或系统错误 |
| 11 | 接头 | 2个接头 适用接头直径范围：0.9-2.1mm |
| 12 | 电池 | 2xAA,2600mAh |
| 13 | 电池使用时间 | 大于200h |
| 14 | 后备电池 | 1350mAh |
| 15 | 菜单语言 | 英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语 |
| 16 | 外观尺寸 | 142x82x37mm |
| 17 | 重量 | 285g |